[image: image1.jpg]



Zał. nr 1 do SIWZ i umowy

Przedmiot zamówienia PO MODYFIKACJI Z DN. 8.12.2025 r.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) 3 sztuk fabrycznie nowych, rozłącznych ciepłomierzy ultradźwiękowych o średnicy nominalnej DN 150 mm i maksymalnym przepływie Qmax = 150 m3/h, przeznaczonych do pomiaru energii cieplnej w instalacjach ciepłowniczych, wyposażonych w interfejs komunikacyjny umożliwiający integrację z systemem SCADA, wraz z członem zliczającym (przelicznikiem), kompletem czujników temperatury, śrubunkami i tulejami montażowymi.

Każdy ciepłomierz ma stanowić kompletny zestaw pomiarowy, obejmujący:
· przetwornik przepływu DN 150 mm,
· człon zliczający (przelicznik) energii cieplnej,
· parę czujników temperatury z przewodami,
· śrubunki i tuleje montażowe,
· interfejs komunikacyjny do integracji z systemem SCADA,
· świadectwo legalizacji pierwotnej oraz instrukcję obsługi w języku polskim.

Ciepłomierze mają być wykonane w wersji rozłącznej, tj. z możliwością demontażu członu zliczającego (przelicznika) bez konieczności demontażu przetwornika przepływu. Połączenie pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu i czujnikami temperatury powinno umożliwiać ponowny montaż po legalizacji lub serwisie urządzenia.
Ciepłomierze powinny być przystosowane do pracy z wodą grzewczą o temperaturze do 120°C i wyposażone w uszczelnienia odporne na wysoką temperaturę.

2. Warunki wymagane od Wykonawcy

Wykonawca musi wykazać, że oferowane urządzenia są dopuszczone do obrotu zgodnie z dyrektywą MID oraz normą PN-EN 1434 – potwierdzone certyfikatem producenta lub deklaracją zgodności.
Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcy gwarancji na dostarczone ciepłomierze, liczone od daty podpisania protokołu odbioru. Gwarancja obejmuje cały zestaw ciepłomierza: przetwornik przepływu, przelicznik, czujniki temperatury, moduły komunikacyjne oraz wszystkie elementy dostarczone w ramach zamówienia.
Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji i integracji z systemem SCADA przez okres gwarancji.
Oferowane ciepłomierze muszą posiadać legalizację pierwotną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na koszt własny, wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tj. ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie późniejszym niż 30.12.2025 r. 27.02.2026 r.
ZAMAWIAJĄCY






WYKONAWCA
